	采购项目响应报价表

	报价金额：  
	报价单位：
	报价日期：

	序号
	设备名称
	技术指标要求
	供货仪器品牌型号
	供货仪器
参数配置
	技术指标响应结果

	1
	离子色谱仪
	设备用途：用于常规阴离子检测，无机阴离子检出种类至少包含：F-、Cl-、NO2-、PO43-、Br-、SO42-、NO3-、ClO2-、BrO3-、ClO3-等。
	
	
	□响应
□偏离

	2
	
	配置要求：离子色谱主机、恒温电导检测器系统、色谱柱恒温系统、微膜自动再生抑制器、进口阴离子色谱柱及保护柱、自动进样器（免稀释功能）、淋洗液发生器、原装正版色谱工作站、输入设备、输出设备、随机附件等。
	
	
	□响应
□偏离

	3
	
	测量方法：水质 无机阴离子（F -、Cl-、NO2 -、Br-、 NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法HJ84-2016。
	
	
	□响应
□偏离

	4
	
	检测下限：（以 JJG823-2014《离子色谱仪计量检定规程》为准，并提供按此规程出具的省级计量部门出具的计量检定证书。
	
	
	□响应
□偏离

	5
	
	最小检测浓度:  Cl- ≤0.00007μg/mL
	
	
	□响应
□偏离

	6
	
	线性相关系数≥0.9992
	
	
	□响应
□偏离

	7
	
	阴离子基线噪声： ≤0.00001μS
	
	
	□响应
□偏离

	8
	
	阴离子基线漂移： ≤0.00003 μS/30min
	
	
	□响应
□偏离

	9
	
	阴离子定性重复性≤0.02%
	
	
	□响应
□偏离

	10
	
	阴离子定量重复性≤0.02%
	
	
	□响应
□偏离

	11
	
	自动进样器注射泵最大进样量≥5000μL
	
	
	□响应
□偏离

	12
	
	具备独立洗针位以及在线自动稀释功能：具备洗针功能，独立洗针位，浸润式洗针方式，快速、高效；针式进样， 样品在测试过程中进样针及管路可同时进行独立的清洗，用流动相作为清洗液。可软件设置进样体积，空白无污染。
	
	
	□响应
□偏离

	13
	
	色谱柱、电导池及流路共用一个温控系统，在同一个保温箱里，其控温精度达到 0.001℃。池柱一体系统可以有效避免电导池与色谱柱分别控温引起的温度差对基线的影响。并且整个流路系统的管线最短，死体积最小，峰扩散最低。无论使用何种型号的柱子，都可以保证其最佳使用状态。用户无需专门设定温度，有效避免了某些不当操作引起的损失。
	
	
	□响应
□偏离

	14
	
	高压平流泵：耐压试验：≥35MPa；流量范围：0.001ml/min～9.999ml/min；工作压力超过或低于设定的上限或下限时，泵将自行关闭。
	
	
	□响应
□偏离

	15
	
	内置式池柱一体恒温系统，色谱柱、电导池及流路共用一个温控系统，柱温箱温度稳定性（℃/h）≤0.03℃/h
	
	
	□响应
□偏离

	16
	
	仪器远程监控：通过电脑或手机终端，可随时监控仪器运行状态，仪器异常报警可发送至手机。
	
	
	□响应
□偏离

	17
	
	仪器大屏幕程序内，具有小型工作站显示谱图及处理数据，可保存一年谱图，且可以导出数据至终端电脑，确保不因电脑故障及断网而导致检测数据丢失。
	
	
	□响应
□偏离

	18
	
	电导检测量程：0-60000uS，仪器屏幕内程序1-8档可调，具有手动及自动选档功能。
	
	
	□响应
□偏离

	19
	
	自动进样器: ＸＹＺ三轴联动，样品位≥135位；样品盘数量：2个。
进样方式：样品针取样，可软件控制进样深度；实现满 管进样及微量进样。
	
	
	□响应
□偏离

	20
	
	仪器具有高精度（定量环）及快速抽拉混合功能，需配备混合池，可以在3分钟内为仪器提供6个点位，做精准的标准曲线。
	
	
	□响应
□偏离

	21
	
	外置淋洗液自动发生器（含在线脱气装置）：可电解水在线产生淋洗液，离子色谱的分析只需要准备高纯水就可以全部完成。浓度范围 0.1-100 mM；浓度增量范围: 0.1 mM—0.5mM；浓度增量精度：0.8%—1.0% 。
	
	
	□响应
□偏离

	22
	
	技术服务条款：
1、质保期自安装调试验收完成后3年。在质保期内所有服务及配件全部免费（如提供免费上门维修、免费更换零配件及耗材、免费的技术咨询及软件升级服务、免费的技术信息和资料等）。
2、自安装调试起3年内免费进行仪器校准服务。
3、供应方在福建省内有常驻售后工程师。供货方在接到用户要求对仪器维修通知， 应在4小时给予答复，48小时内到达买方用户现场进行维修服务。
	
	
	□响应
□偏离


	   采购项目响应报价表

	报价金额：  
	报价单位：
	报价日期：

	序号
	设备名称
	技术指标要求
	供货仪器品牌型号
	供货仪器
参数配置
	技术指标
响应结果

	1
	气相分子吸收光谱仪
	设备用途：主要用于测定水中氨氮、硫化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总氮和凯氏氮，基本无需前处理即可直接分析浑浊和有颜色的样品。
	
	
	□响应
□偏离

	2
	
	配置要求：气相分子吸收光谱仪主机、原装正版气相分子吸收光谱仪分析软件、自动进样器（样品位≥50位）、自动除水系统、在线加热系统、内置氨氮在线氧化、电子压力报警系统各1套；总氮在线消解模块系统1套；外接管路1套，含载气减压阀及管路接口；壹年耗材配件，含进样软管，尾气吸收装置；99.99%氮气(40L)含钢瓶1套，气瓶柜1个、输入设备、输出设备、随机附件等。
	
	
	□响应
□偏离

	3
	
	测量方法：水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法HJ 195—2023、水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法HJ 200—2023、水质 硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法HJ 198—2024、水质 亚硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法HJ 197—2024、水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法HJ 199—2023、水质 凯氏氮的测定 气相分子吸收光谱法HJ/T 196─2005等六项国标方法。
	
	
	□响应
□偏离

	4
	
	工作条件：电源电压：单相220V±10%，环境温度：15～35℃,相对湿度：20～80%。
	
	
	□响应
□偏离

	5
	
	技术特点：模块化集成设计，主机架构紧凑、坚固，自动进样器可叠放于主机上运行，节省实验室空间，主机和自动进样器合计占用总面积根据现场情况和采购人要求合理配置，同时可适用于应急监测车等紧凑空间。
	
	
	□响应
□偏离

	6
	
	波长：自动调节波长，含微调点位功能。
	
	
	□响应
□偏离

	7
	
	光源满足H/T 195～H/T 200六项气相分子吸收光谱法标准对测定波长的要求。
	
	
	□响应
□偏离

	8
	
	检测器：配备国家标准要求的波长下的高灵敏度PMT或CCD检测器。
	
	
	□响应
□偏离

	9
	
	配备除水系统，分析全过程中完全不使用任何干燥剂。
	
	
	□响应
□偏离

	10
	
	气液分离采用长管路连续多次萃取方式，以确保待测成份能从液相中充分分离。
	
	
	□响应
□偏离

	11
	
	所有项目测定时，实时同时记录符合国家标准HJ-195-200要求的波长吸光度变化情况，形成标准要求的波长的信号图谱曲线，方便用户判断样品数据是否受干扰。
	
	
	□响应
□偏离

	12
	
	所有项目在测试过程同时，自动生成待测气体国家标准方法要求下的（波长范围190nm—390nm的），方便使用者判断样品分析是否存在干扰。
	
	
	□响应
□偏离

	13
	
	载气：以氮气或空气为载气，配备减压阀或对应管路接口。
	
	
	□响应
□偏离

	14
	
	配备电子压力报警系统：无论载气为空气或氮气，都可能会存在载气流量及气压发生变化或载气系统故障，如发生这种状况，自动蜂鸣报警并自动关闭进样及加热系统，同时锁定软件并自动保存已测定数据。
	
	
	□响应
□偏离

	15
	
	自动进样器：样品位数不少于50位。
	
	
	□响应
□偏离

	16
	
	进样器上的样品盘可方便拆卸清洗更换。
	
	
	□响应
□偏离

	17
	
	使用耐腐蚀的PTFE(进样管)和不锈钢（进样针）等材料。
	
	
	□响应
□偏离

	18
	
	样品位置可自由随机编号，无需顺序进行。
	
	
	□响应
□偏离

	19
	
	吹扫均质系统（样品搅拌装置），自动进样器取样前，自动通入气体，将样品搅拌均匀，自动去除VOC等干扰，使容易分层的样品均质化。
	
	
	□响应
□偏离

	20
	
	配备氨氮快速氧化装置，测定氨氮项目时，仪器在线自动把氨氮氧化为亚硝酸盐氮。
	
	
	□响应
□偏离

	21
	
	氨氮快速氧化装置的加热方式为将氨氮样品溶液预加热到温度60℃～70℃，不加热次溴酸盐氧化剂。
	
	
	□响应
□偏离

	22
	
	在预热后氨氮样品溶液中迅速加入次溴酸盐氧化剂，氧化剂在加入瞬间将溶液中的氨氮氧化为亚硝酸盐氮。
	
	
	□响应
□偏离

	23
	
	软件系统具有自检功能: 测定前仪器自动检测通讯口、波长、狭缝及灯位置等。软件具有反控功能，由软件直接设置仪器测试波长，泵转数，进样时间等测试条件。
	
	
	□响应
□偏离

	24
	
	信息安全：仪器操作软件通过信息安全管理体系认证。
	
	
	□响应
□偏离

	25
	
	氨氮、亚硝酸盐氮项目：一次进样可同时测定样品中氨氮和亚硝酸盐氮含量。
	
	
	□响应
□偏离

	26
	
	氨氮项目：
精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 2％；0.2mg/L，RSD< 1.5％；0.5mg/L，RSD< 1％。线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9996。检出限要求：检出限<0.01mg/L。
	
	
	□响应
□偏离

	27
	
	亚氮项目：
精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 2％；0.2mg/L，RSD< 1.5％；0.5mg/L，RSD< 1％。线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9996。检出限要求：检出限≤0.003mg/L。
	
	
	□响应
□偏离

	28
	
	硫化物项目：
精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 4％；0.2mg/L，RSD< 3％；0.5mg/L，RSD< 2％。线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9996。检出限要求：检出限≤0.004mg/L。
	
	
	□响应
□偏离

	29
	
	硝酸盐氮项目：
精密度要求（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD< 5％；0.5mg/L，RSD< 3％；1.0mg/L，RSD< 2％。线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9996；检出限要求：检出限≤0.005mg/L。
	
	
	□响应
□偏离

	30
	
	总氮项目（须以紫外在线消解模块为预处理方式）：
单个样品测量含消解时间小于5min；精密度要求（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD< 5％；0.5mg/L，RSD< 3％；1.0mg/L，RSD< 2％。线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9996；检出限要求：检出限≤0.03mg/L。
	
	
	□响应
□偏离

	31
	
	为满足环保要求，节约试剂，减少二次污染产生，，要求在符合上述灵敏度检出限时，氨氮测定单个样品的进样量不大于16mL；总氮测定单个样品的进样量不大于12mL；硫化物测定单个样品的进样量不大于8mL。
	
	
	□响应
□偏离

	32
	
	自动在线稀释功能：可对高浓度样品自动选择合适的稀释倍数，必须自动配置稀释比达到60倍数的标准曲线，相关性系数>0.9996。
	
	
	□响应
□偏离

	33
	
	最大稀释倍数不小于60，稀释准确度：0~20倍时，稀释误差小于3%；60倍时，稀释误差小于5%。
	
	
	□响应
□偏离

	34
	
	总氮在线消解模块:主机集成紫外在线消解模块；消解温度：常温：紫外灯能耗（智能控制功耗）：300～700W，单个样品测量含消解时间在小于5min内。
	
	
	□响应
□偏离

	35
	
	技术服务条款：
1、质保期自安装调试验收完成后3年。在质保期内所有服务及配件全部免费（如提供免费上门维修、免费更换零配件及耗材、免费的技术咨询及软件升级服务、免费的技术信息和资料等）。
2、自安装调试起3年内免费进行仪器校准服务。
3、供应方在福建省内有常驻售后工程师。供货方在接到用户要求对仪器维修通知， 应在4小时给予答复，48小时内到达买方用户现场进行维修服务。
	
	
	□响应
□偏离


	   采购项目响应报价表

	报价金额：  
	报价单位：
	报价日期：

	序号
	设备名称
	技术指标要求
	供货仪器品牌型号
	供货仪器
参数配置
	技术指标
响应结果

	1
	总磷流动注射分析仪
	设备用途：

仪器基于流动注射分析（FIA）的基本原理，主要用于地下水、地表水、饮用水、生活污水、工业废水等样品中的总磷项目的全自动痕量分析。
	
	
	□响应
□偏离

	2
	
	配置要求：

总磷流动注射分析仪主机、自动进样器（免稀释功能）、在线脱气装置（试剂除气泡）、总磷分析模块、前处理与反应模块、原装正版分析软件、输入设备、输出设备、总磷试剂包、随机附件等。
	
	
	□响应
□偏离

	3
	
	测量方法：水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法HJ 671-2013。
	
	
	□响应
□偏离

	4
	
	工作环境：
环境温度：10-45°C

相对湿度：10%-85%

电    源：220VAC，50HZ
	
	
	□响应
□偏离

	5
	
	测量范围0.01-2.0mg/L（最高10.0 mg/L分段测量）（以P计）
	
	
	□响应
□偏离

	6
	
	检出限：≦ 0.001mg/L（以P计）
	
	
	□响应
□偏离

	7
	
	重复性：≦1%
	
	
	□响应
□偏离

	8
	
	相关系数：≥0.999
	
	
	□响应
□偏离

	9
	
	样品分析频率：30样/小时
	
	
	□响应
□偏离

	10
	
	检测通道：

每台分析仪为单通道设计均采用一体化整体设计：一台分析仪集独立蠕动泵、化学反应单元、控制单元、检测器四位一体化于一个仪器主机内，不得采用分体放置的设计，不与其他通道共用蠕动泵及主机等相关部件，可以每台分析仪单独使用膜分离在线蒸馏装置，内置式电子冷凝装置。仪器面板无温控仪表头，加热温度在软件界面设置，无需人工按表头设置。
	
	
	□响应
□偏离

	11
	
	自动进样器：

极坐标自动进样器位数≥160位：支持双针进样。具备自动防撞针装置，进样针扎偏时仪器自动停止检测，并在软件中提示，避免误伤人体及浪费试剂。自动进样器具备自动稀释功能、可以自动稀释工作曲线。
	
	
	□响应
□偏离

	12
	
	进液系统：
蠕动泵为十二道整体压块式设计，泵速5-100r/min连续可调。可调压力式蠕动泵，具备压力调节装置，解决不同壁厚泵管疲劳趋势不一致问题，保证长时间进液稳定性，提高检测精度。
使用进口三卡头泵管，通过调换泵管的不同卡头位置来延长泵管的使用寿命，降低运行成本。 
	
	
	□响应
□偏离

	13
	
	流路系统：
仪器配套的化学流路元件都固定在化学流路板上，化学流路板呈水平设计，不采取倾角放置，有利于观察化学反应情况，防止漏液或面板上液体回流至蠕动泵，避免蠕动泵腐蚀。仪器具备漏液监测功能，设有漏液传感装置，进液系统、化学流路板一旦发生漏液可自动停止仪器运行，同时在软件中明确提示故障情况，保证实验人员及仪器设备安全。仪器具有全上盖，可以遮蔽蠕动泵及化学分析系统，避免环境温度波动导致体系波动。有效防尘。
仪器采用Y字型三通流路，使用Y型三通流路更稳定可靠。
	
	
	□响应
□偏离

	14
	
	检测系统：
仪器光学系统采用双光束短光程，不需要半透半反镜片分光，减少光信号衰减及光路准直不平引起的噪声，光强信号更稳定。光学系统根据不同分析方法预调好光路及波长，无需用户调节。
	
	
	□响应
□偏离

	15
	
	内置式前处理装置：
采用内置萃取、混合装置，避免环境温度波动导致体系波动。仪器内置电加热装置，内嵌分析参数，不同方法的加热温度由软件自动调出，更改加热温度在软件界面里输入即可，仪器面板上无温控器，使用更安全可靠。
	
	
	□响应
□偏离

	16
	
	数据处理系统：
软件：软件预存所有分析方法的工作条件及参数，对于不同的分析方法，软件可自动读出方法名称及其工作参数，无需用户输入参数。工作站具有实时监控仪器各种参数状态的功能，同时对异常状况报警提示。工作站可以直接进行数据处理，检测结果可以转换成多种文件格式，包括 pdf 等工作站可以直接进行数据处理，并自动完成数据结果报告并自动完成数据结果报告。
	
	
	□响应
□偏离

	17
	
	技术服务条款：
1、质保期自安装调试验收完成后3年。在质保期内所有服务及配件全部免费（如提供免费上门维修、免费更换零配件及耗材、免费的技术咨询及软件升级服务、免费的技术信息和资料等）。
2、自安装调试起3年内免费进行仪器校准服务。
3、供应方在福建省内有常驻售后工程师。供货方在接到用户要求对仪器维修通知， 应在4小时给予答复，48小时内到达买方用户现场进行维修服务。
	
	
	□响应
□偏离


16

