附件

| 采购项目响应报价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价金额： 万元 |  | 报价单位： |  | 报价日期： |  |
| 序号 | 设备名称 | 技术指标要求 | 供货仪器品牌型号 | 供货仪器 参数配置 | 技术指标响应结果 |
| 1.1 | 二氧化硫分析仪 | 设备用途：用于环境空气中二氧化硫浓度的监测。 |  |  | □响应 □偏离 |
| 1.2 |  | 配置要求：二氧化硫分析仪主机及相关辅助仪器设备、过滤滤膜、钢瓶标气及减压阀、转接头等。 |  |  | □响应 □偏离 |
| 1.3 |  | 分析方法：紫外荧光法。 |  |  | □响应 □偏离 |
| 1.4 |  | 量程：0-10、20、50、100、500ppb或更多可选量程，具有量程自动切换功能。 |  |  | □响应 □偏离 |
| 1.5 |  | 零点噪声：＜0.5ppb； 量程噪声：≤2ppb |  |  | □响应 □偏离 |
| 1.6 |  | 最低检出限：＜1ppb |  |  | □响应 □偏离 |
| 1.7 | 二氧化硫分析仪 二氧化硫分析仪 | 示指误差：＜±1% F.S |  |  | □响应 □偏离 |
| 1.8 |  | 20%量程精密度：≤5ppb； 80%量程精密度：≤10ppb |  |  | □响应 □偏离 |
| 1.9 |  | 24h零点漂移：＜±1ppb；24h20%量程漂移：≤±5ppb；24h80%量程漂移：≤±10ppb |  |  | □响应 □偏离 |
| 1.10 |  | 响应时间：小于180秒（从0上升到90％满量程） |  |  | □响应 □偏离 |
| 1.11 |  | 流量稳定性：≤±5% |  |  | □响应 □偏离 |
| 1.12 |  | 环境温度变化影响：≤1ppb/℃ |  |  | □响应 □偏离 |
| 1.13 |  | 干扰成分影响：≤±4%F.S.（H2O）、 ≤±4%F.S.（甲苯） |  |  | □响应 □偏离 |
| 1.14 |  | 采样口和校准口浓度偏差：≤1% |  |  | □响应 □偏离 |
| 1.15 |  | 7d零点漂移：≤±10ppb； 7d量程漂移：≤±20ppb |  |  | □响应 □偏离 |
| 1.16 |  | 平均故障间隔天数：≥7d |  |  | □响应 □偏离 |
| 1.17 |  | 诊断功能：仪器有自诊断及报警功能，具备来电自启功能，故障报警功能。 |  |  | □响应 □偏离 |
| 1.18 |  | 电源要求：220±10%VAC，50Hz |  |  | □响应 □偏离 |
| 1.19 |  | 模拟输出信号：DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA |  |  | □响应 □偏离 |
| 1.20 |  | 数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口）。 |  |  | □响应 □偏离 |
| 1.21 |  | 数据导出导入功能：前面板具有2个或2个以上USB接口。 |  |  | □响应 □偏离 |
| 1.22 |  | 数据存储：独立内存，支持参数存储，可存储超过100天的15分钟均值数据自动备份功能。 |  |  | □响应 □偏离 |
| 1.23 |  | 校准：具有自动校零、校跨（紫外荧光法）功能，仪器状态自动实时监控、诊断功能，手动远离距仪器校准、状态监控、诊断功能。 |  |  | □响应 □偏离 |
| 2.1 | 氮氧化物分析仪 氮氧化物分析仪 氮氧化物分析仪 | 设备用途：用于环境空气中氮氧化物浓度的监测。 |  |  | □响应 □偏离 |
| 2.2 |  | 配置要求：氮氧化物分析仪主机及相关辅助仪器设备、过滤滤膜、钢瓶标气及减压阀、转接头等。 |  |  | □响应 □偏离 |
| 2.3 |  | 分析方法：化学发光法 |  |  | □响应 □偏离 |
| 2.4 |  | 量程：0-10、20、50、100、200ppb或更多可选量程，具有量程自动切换功能 |  |  | □响应 □偏离 |
| 2.5 |  | 零点噪声：＜0.5ppb； 量程噪声：≤2ppb |  |  | □响应 □偏离 |
| 2.6 |  | 最低检出限：＜1ppb |  |  | □响应 □偏离 |
| 2.7 |  | 示值误差：≤±2%F.S. |  |  | □响应 □偏离 |
| 2.8 |  | 20%量程精密度：≤5ppb； 80%量程精密度：≤10ppb |  |  | □响应 □偏离 |
| 2.9 |  | 24h零点漂移：≤±1ppb；24h20%量程漂移：≤±5ppb；24h80%量程漂移：≤±10ppb |  |  | □响应 □偏离 |
| 2.10 |  | 流量稳定性：≤±5% |  |  | □响应 □偏离 |
| 2.11 |  | 转换效率：＞96% |  |  | □响应 □偏离 |
| 2.12 |  | 干扰成分影响：＜±0.1%F.S.（H2O）、 ＜±0.1%F.S.（NH3）、 ＜±0.1%F.S.（O3）、 ＜±0.1%F.S.（SO2）。 |  |  | □响应 □偏离 |
| 2.13 |  | 采样口与校准口浓度偏差：≤1%。 |  |  | □响应 □偏离 |
| 2.14 |  | 7d零点漂移：≤±10ppb； 7d量程漂移：≤±20ppb。 |  |  | □响应 □偏离 |
| 2.15 |  | 平均故障间隔天数：≥7d。 |  |  | □响应 □偏离 |
| 2.16 |  | 诊断功能：仪器有自诊断及报警功能，具有来电自启功能，故障报警功能。 |  |  | □响应 □偏离 |
| 2.17 |  | 模拟输出信号：DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA。 |  |  | □响应 □偏离 |
| 2.18 |  | 数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口）。 |  |  | □响应 □偏离 |
| 2.19 |  | 数据导出导入功能：前面板具有2个或2个以上USB接口。 |  |  | □响应 □偏离 |
| 2.20 |  | 数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储超过100天的15分钟均值数据自动备份功能。 |  |  | □响应 □偏离 |
| 2.21 |  | 校准：能够具有自动校零、校跨（化学发光法），显示仪器的操作状态和远距离诊断。 |  |  | □响应 □偏离 |
| 3.1 | 电源管理器 电源管理器 | 固定220V 10A智能插座输出口：8路防脱落新国标五孔插座；市电旁路输出非智能插座：1路防脱落新国标五孔插座；输入电能数据采集、可设定延时开关机时间、每个端口带智能保护功能；8路智能插座输出口每路独立无线（遥控）控制开关，集成电源时序功能，支持全开全关功能；8路智能插座独立采集输出电流、电压及功率等用电数据。 |  |  | □响应 □偏离 |
| 3.2 |  | 设备主机已集成智慧电能管理系统，支持电流、电压、功率以及温度的条件限定，实现设备对用电的过流、过压、过载、过温的实时保护。 |  |  | □响应 □偏离 |
| 3.3 |  | 设备集成网络物联部分要求：≥8个10/100/1000M以太网RJ45网络接口、1个SFP插槽、1路独立RJ45（用于485通讯）、1路TYPE-C接口、物联网I/O口 2个，可外接空调红外控制模块。可外接温度、湿度的采集模块，可外接智能插座红外遥控器控制。 |  |  | □响应 □偏离 |
| 3.4 |  | 可自定义每路输出电路端口的名称，自动统计、查询和控制各种用电多媒体设备的使用状况及状态。 |  |  | □响应 □偏离 |
| 3.5 |  | 设备支持TCP/IP集中或远程云平台管理，可以通过手机APP终端或微信进行远程管理和控制输出设备的使用，通过云端智慧安全控制管理，包括设备的每路电源输出开关控制、用电情况等。 |  |  | □响应 □偏离 |
| 3.6 |  | 设备带有≥1.5寸 OLED 显示屏，可显示工作状态，包括功率、电压、电流、温度湿度等状态作出显示，输出端口连接设备的使用电流、电压做实时显示查询情况。 |  |  | □响应 □偏离 |
| 3.7 |  | 支持通过无线遥控器控制不少于8个智能输出插座口的全开和全关，不少于8路智能输出插座口的独立开关，集成电源时序功能。 |  |  | □响应 □偏离 |
| 3.8 |  | 端口固定集成要求：最新国标 220V 10A 防脱落智能电源输出≥9个(输出插座口≥8 路，旁路输出插座 ≥1 路)；千兆 RJ45 网络接口≥8 个、 RJ45 类型的 485 接口≥1 个、RJ45 管理口≥1 个、SFP插槽≥1个、TYPE-C接口≥1个、物联网I/O≥2个等须全部集成固定在此设备上，设备为标准19 英寸1U机架式安装，大小尺寸≤440MM*270MM*45MM。 |  |  | □响应 □偏离 |
| 4.1 | UPS | 主机6K（5400w） |  |  | □响应 □偏离 |
| 4.2 |  | 16节65AH电池 |  |  | □响应 □偏离 |
| 4.3 | UPS | 优质钢板电池柜 |  |  | □响应 □偏离 |
| 5.1 | 设备调试与售后 | 调试：设备安装调试，72小时调试，60天试运行。 |  |  | □响应 □偏离 |
| 5.2 |  | 验收：设备验收调试测试及验收。 |  |  | □响应 □偏离 |
| 5.3 |  | 技术服务条款： 1、质保期自安装调试验收完成后3年。在质保期内所有服务及配件全部免费（如提供免费上门维修、免费更换零配件及耗材、免费的技术咨询及软件升级服务、免费的技术信息和资料等）。 2、自安装调试起3年内免费进行仪器校准服务。 3、供应方在福建省内有常驻售后工程师。供货方在接到用户要求对仪器维修通知， 应在4小时给予答复，48小时内到达买方用户现场进行维修服务。 |  |  | □响应 □偏离 |