附件 
	采购项目响应报价表

	报价金额：     万元
	报价单位：
	报价日期：

	序号
	设备名称
	技术指标要求
	供货仪器品牌型号
	供货仪器
参数配置
	技术指标响应结果

	1
	原子荧光光度计
	设备用途：适用于样品中汞(Hg)、砷(As)、硒(Se)、锡、铋、锑等元素的痕量分析测量；以及用于样品中Hg、As、Se、Sb等元素的不同形态的分析。
	
	
	□响应
□偏离

	2
	
	配置要求：双通道原子荧光主机、注射泵进样管、极坐标自动进样器（样品位≥160位）、免调空心阴极灯（汞、砷、硒）2套、原装正版原子荧光数据工作站、输入设备、输出设备、99.999%高纯氩气(40L)含钢瓶1套，气瓶柜1个、随机附件等。
	
	
	□响应
□偏离

	3
	
	测量方法：水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法HJ 694—2014 。
	
	
	□响应
□偏离

	4
	
	检出限（D.L.）：汞、镉≤0.001 µg/L；砷、锑、硒、铋、碲、汞、锡和铅元素≤0.01 µg/L。
	
	
	□响应
□偏离

	5
	原子荧光光度计
	漂移：≤1.0%；噪声：≤1.0%；道间干扰：≤±1.0%。
	
	
	□响应
□偏离

	6
	
	重复性（RSD）：≤0.5%。
	
	
	□响应
□偏离

	7
	
	具备自动配标功能，单标准自动配制标准曲线（r≥0.9991）；可进行高浓度样品自动稀释。
	
	
	□响应
□偏离

	8
	
	采用碳纤骨架PTFE取样针，材质疏水不沾液，低残留，减小记忆效应，彻底避免石英针易碎及金属针易腐蚀等问题。
	
	
	□响应
□偏离

	9
	
	双通道双灯位设计，可双元素同时测定，也可单个元素测定。
	
	
	□响应
□偏离

	10
	
	主机内置至少两个注射泵和一个蠕动泵结构，以支持三种进样模式：①双注射泵模式；②注射泵+蠕动泵联用模式；③单蠕动泵模式。三种模式可任意自动切换，满足不同应用需求。
	
	
	□响应
□偏离

	11
	
	注射泵采用高精度微升级泵体，运动行程大于60mm，两级减速结构设计，保证微升级取样精度，重复性精度优于0.05%。
	
	
	□响应
□偏离

	12
	
	具备双通道元素灯漂移校正系统，前参比同步校正方式；无需实时调整灯电流，双通道漂移校正功能，无需指定汞(Hg)灯安装位置，避免单一结果误差。
	
	
	□响应
□偏离

	13
	原子荧光光度计
	元素灯便捷更换功能，无需拆卸烟囱即可打开光室进行元素灯的快捷更换，可以在不切断仪器总电源的情况下可进行元素灯的更换。
	
	
	□响应
□偏离

	14
	
	 具备氩氢火焰观察窗，可直接从仪器外部对火焰状态实时进行观察；同时具备原子化器可视化系统，通过视频监控，从软件上查看状态，且视频自动保存。
	
	
	□响应
□偏离

	15
	
	可实现全管路（包括反应块、两级气液分离器、氢化物传输管路等流路）在线气体吹扫等功能，避免管路污染，液体残留，保证设备长期运行稳定性。
	
	
	□响应
□偏离

	16
	
	具有存样环和反应快加热控温系统，控温范围（40～70）℃，有效降低高浓度残留，进一步缩短高污染应用场景下的系统清洗时间，提高分析效率。
	
	
	□响应
□偏离

	17
	
	二级气液分离器采用旋切分离原理，免加水，废液直排；具有内置电子冷凝除水功能，无需外接设备，控温范围（5～20）℃，进一步降低荧光淬灭效应，提升信号值，低浓度样品测定更稳定。
	
	
	□响应
□偏离

	18
	
	可升级实时监控反应入口和出口压力值，超压报警，有效缓解因样品消解不完全引入的喷液现象。
	
	
	□响应
□偏离

	19
	
	可实现全面的系统自检，具备图形化的设备状态监控和参数显示（气体流量、压力、灯电流、负高压、元素信息等），实时自诊断，异常状态报警。
	
	
	□响应
□偏离

	20
	原子荧光光度计
	支持WiFi、LAN、USB、RS-232任意通讯方式，可实现移动端APP信息查看，包括仪器状态信息，测量结果信息等，也可升级进行仪器控制，实现远程操作。不接受采用转接线进行接口转换的方式，保证通讯稳定性。
	
	
	□响应
□偏离

	21
	
	支持多样品信息表格快速导入，Word和Excel等表格直接复制粘贴导入信息。
	
	
	□响应
□偏离

	22
	
	具备漂移校准、QCP质控功能，支持多标曲自动检测，可自动清洗和执行维护。
	
	
	□响应
□偏离

	23
	
	专用夜间模式，支持仪器运行结束后“静默”休眠，安全定时唤醒，可按设定执行预热功能和序列运行，全面提高仪器利用率，提升检测效率。
	
	
	□响应
□偏离

	24
	
	具有全方位传感系统，数字化气路压力监测（入口和出口）、气路流量监测、炉丝电流监测、元素灯电流监测、废液位监测、大气压力监测，可升级温湿度测量、有害气体监测（可支持4路）等；环境监测信息可直接导入分析报告中。
	
	
	□响应
□偏离

	25
	
	预留元素形态分析，可升级为形态分析仪，测量汞(Hg)、砷(As)、硒(Se)、锡(Sb)等元素的各种价态。
	
	
	□响应
□偏离

	

	26
	塞曼石墨原子吸收光谱仪

	设备用途：用于地表水、污染源水样、土壤等重金属元素的监测。
	
	
	□响应
□偏离

	27
	
	配置要求：塞曼石墨原子吸收光谱仪主机、石墨炉自动进样器（样品位 ≥150位)、样品杯 3000个、自动控温冷却循环水、石墨炉加氧半消解进样系统、 配套循环冷却系统和空气压缩机、原装石墨管2盒、 配套空心阴极灯8支（铅1支，镉1支，铬1支，铜1支，铁1支，锰1支，锌1支，镍1支）、原装正版数据工作站、99.999%高纯氩气(40L)含钢瓶1套、气瓶柜1个、输入设备、输出设备、随机附件等。
	
	
	□响应
□偏离

	28
	
	测量方法：水质 铜、铅、镉、镍、铬的测定  石墨炉原子吸收分光光度法  HJ 1453—2026。
	
	
	□响应
□偏离

	29
	
	检出限：石墨炉法  

铜＜0.6μg/L；铅＜0.6μg/L；

镉＜0.05μg/L；铬＜0.5μg/L；镍＜1μg/L。
	
	
	□响应
□偏离

	30
	
	重复性：Cu＜1.5%，Cd＜1.5%。
	
	
	□响应
□偏离

	31
	
	光学系统：实时双光束。
	
	
	□响应
□偏离

	32
	
	波长范围：185 nm～900 nm 。
	
	
	□响应
□偏离

	33
	塞曼石墨原子吸收光谱仪

	分光系统：消象差C-T型单色器，双检测器光路系统。
	
	
	□响应
□偏离

	34
	
	光谱带宽：0.1，0.2，0.4，1.0，2.0 nm。
	
	
	□响应
□偏离

	35
	
	光谱带宽偏差：±0.02 nm。
	
	
	□响应
□偏离

	36
	
	光栅：平面衍射光栅，刻线数1800 lines/mm，闪耀波长250 nm；焦距350 mm。
	
	
	□响应
□偏离

	37
	
	检测器：高灵敏度光电倍增管。
	
	
	□响应
□偏离

	38
	
	灯座数量：8 灯座，竖直圆盘设计，自动回转，寻峰自动位置微调，自动调整负高压，灯电流精驭步进电机控制，通过软件控制灯的选择和自动准直，可同时点亮8只灯，其中1灯工作，7灯预热，或选择需要预热的灯的数量，全自动调节，自动调入优化的工作参数及分析条件。
	
	
	□响应
□偏离

	39
	
	波长示值误差：±0.15 nm。
	
	
	□响应
□偏离

	40
	
	波长重复性
≤0.05 nm。
	
	
	□响应
□偏离

	41
	塞曼石墨原子吸收光谱仪

	线性相关系数：≥0.9991。
	
	
	□响应
□偏离

	42
	
	静态基线漂移：≤±0.0008 Abs/30min。
	
	
	□响应
□偏离

	43
	
	石墨炉采用偏振塞曼模式 ，可以在全波长范围内进行塞曼背景较正。
	
	
	□响应
□偏离

	44
	
	磁感应强度达到1特斯拉以上。
	
	
	□响应
□偏离

	45
	
	背景校正：全波段塞曼扣背景，可获得1Abs时150倍以上，2Abs 时100倍以上的出色的扣背景性能。
	
	
	□响应
□偏离

	46
	
	石墨炉可视系统：可以直观地监视石墨管内部干燥、灰化、烧残过程中样液的动态演变,方便地观察自动进样器进样针进入石墨管的最佳位置。
	
	
	□响应
□偏离

	47
	
	压力监测：监测保护气压力,出现异常波动立即停止加热并提示报警。
	
	
	□响应
□偏离

	48
	塞曼石墨原子吸收光谱仪

	冷却水流量监测：冷却水流量达到监测流量后，石墨炉才允许加热升温。
	
	
	□响应
□偏离

	49
	
	加热控温方式：干燥灰化阶段功率控制方式:原子化阶段采用光控最大功率方式。
	
	
	□响应
□偏离

	50
	
	加热条件设定：最多20个程序。斜坡升温、阶梯升温、最大功率升温。
	
	
	□响应
□偏离

	51
	
	浓度计算方式：标准曲线（1～3次曲线）、标准加入法、内插法。
	
	
	□响应
□偏离

	52
	
	重复测量次数：1～20次，自动计算平均值、给出标准偏差和相对标准偏差。
	
	
	□响应
□偏离

	53
	
	结果打印、参数打印、数据结果打印、图形打印。
	
	
	□响应
□偏离

	54
	
	可升级单机版实验记录助手实现实验数据报表自动对接实验室系统录入，实现仪器数据一键导入、数据解析、数据存储、边缘计算；一键导出数据，生成原始记录，直接接入LIMS系统，自动计算、自动判定质控。
	
	
	□响应
□偏离

	55
	塞曼石墨原子吸收光谱仪

	进样范围：5 - 50 μL（增量0.5 μL）。
	
	
	□响应
□偏离

	56
	
	在线稀释倍数：1 - 20倍。
	
	
	□响应
□偏离

	

	57
	液液萃取仪
	配置要求：液液萃取仪主机、分液漏斗、分液漏斗夹具2套、自动排气系统、总废气收集管、随机工具等。
	
	
	□响应
□偏离

	58
	
	设备要求：实现多路分液漏斗的垂直静音振摇萃取工作。
	
	
	□响应
□偏离

	59
	
	萃取方式要求混合力强的垂直振荡方式，具备启动、停机缓冲保护，无级变速振幅平稳。
	
	
	□响应
□偏离

	60
	
	萃取模式要求具备定时振荡、间隔振荡、预约振荡等多样化控制模式可选。
	
	
	□响应
□偏离

	61
	
	不小于5寸触摸彩色屏幕，要求振荡过程中可随意提高或降低振荡频率。
	
	
	□响应
□偏离

	62
	
	萃取容器固定夹具要求卡扣式锁紧，耐腐模具化，弹力缓冲，运行牢固不脱落。
	
	
	□响应
□偏离

	63
	液液萃取仪
	要求振荡萃取为强力静音模式，非轨道、滚轮或轴承上下运动方式，长期运行噪音小。
	
	
	□响应
□偏离

	64
	
	静音密闭振荡，过程自动间隔排气，所产生的有毒气体集中转移排放。
	
	
	□响应
□偏离

	65
	
	为保障本次采购设备的长期使用，仪器制造商需具备长期提供售后服务的基本规模及能力，要求制造商具备GB/T31950企业诚信管理体系和五星售后服务认证。
	
	
	□响应
□偏离

	66
	
	萃取方式：静音垂直强力振荡方式。
	
	
	□响应
□偏离

	67
	
	萃取放气：自动识别容器内气压放气（分液漏斗）。
	
	
	□响应
□偏离

	68
	
	萃取强度：50—350r/min。
	
	
	□响应
□偏离

	69
	
	萃取通道：6个通道。
	
	
	□响应
□偏离

	70
	
	萃取时间：0—600min可以设定。
	
	
	□响应
□偏离

	71
	
	预约时间：0—600min可以设定。
	
	
	□响应
□偏离

	72
	液液萃取仪
	容器体积：50—1500mL。
	
	
	□响应
□偏离

	73
	
	废气处理：收集后转移排放。
	
	
	□响应
□偏离

	

	74
	便携式多参数仪
	设备用途：用于水样pH、溶解氧、电导率的监测。
	
	
	□响应
□偏离

	75
	
	配置要求：主机、溶解氧电极、ph电极、电导率电极、配套电源适配器及随机附件等。
	
	
	□响应
□偏离

	76
	
	精密度（重复性）：≤0.05 pH。
	
	
	□响应
□偏离

	77
	
	电导率电极本体重复性 RSD：≤0.5%。
	
	
	□响应
□偏离

	78
	
	溶解氧常规地表水 0—20 mg/L 量程， 重复性误差 ≤0.1 mg/L。
	
	
	□响应
□偏离

	79
	
	通道接口：双通道智能探头接口，可同时接 2 支电极，自动识别探头型号、读取校准记录。
	
	
	□响应
□偏离

	80
	
	显示屏：单色背光大屏，一屏可同时显示 2 项测量值；内置中文简体。
	
	
	□响应
□偏离

	81
	
	防护等级：整机含电池舱 IP67，野外防水防尘，可短时浸水。
	
	
	□响应
□偏离

	82
	便携式多参数仪
	数据存储容量：10,000 组数据点
	
	
	□响应
□偏离

	83
	
	 存储模式：手动单点、定时间隔、连续自动采集。
	
	
	□响应
□偏离

	84
	
	数据导出：USB 连至 PC 或 USB 存储设备（受限于存储设备容量）为保障监测数据加密读取的安全保障，须具有监测数据查询导出系统。
	
	
	□响应
□偏离

	85
	
	电源：内置可充电锂电池（≥3400mAh），USB 电源适配器：100 - 240 VAC，50/60 Hz 输入；5 VDC，2 A USB 电源适配器输出端（外置）。
	
	
	□响应
□偏离

	86
	
	GLP 功能：日期；时间；样品 ID；操作员 ID；校准。
	
	
	□响应
□偏离

	87
	
	具有安全类强制认证和能效类强制认证。
	
	
	□响应
□偏离

	

	88
	超纯水机
	设备用途：用于实验室超纯水制备。
	
	
	□响应
□偏离

	89
	
	配置要求：超纯水主机，内配置喷塑钢架，机箱表面采用ABS材质能耐酸碱、防腐蚀，注塑机箱外壳，配有触摸屏操作界面，PLC控制操作系统。
	
	
	□响应
□偏离

	90
	超纯水机
	可任意设置定时、定量、定质取水，历史数据查询功能，具有中、英文操作界面。
	
	
	□响应
□偏离

	91
	
	可实时实行五种水的在线监测功能：源水在线监测、纯水在线监测、超纯水在线监测、TOC在线监测（TOC 1-30ppb）、COD(mg/L在线监测、AU254（AU/cm)在线监测。
	
	
	□响应
□偏离

	92
	
	具有更换预处滤芯、滤膜、纯化柱和系统自动清洗等维护信息提示功能，可选配USP接口及微型打印机，打印一年的所有数据。
	
	
	□响应
□偏离

	93
	
	可升级为移动取水手臂操作系统，取水手臂上配有触摸屏操作界面，设备具备纯水、超纯水双取水口，带有高度、角度可调支架的取水臂，取水流速从逐滴至2LPM，3D旋钮取水控制、四档可调且可定量取水，可设置逐滴取水，最大2 L/min连续可调。
	
	
	□响应
□偏离

	94
	
	超纯水主机触摸屏操作界面在线监测与物联网手机远程监控监测同步，实时监测超纯水水质情况。
	
	
	□响应
□偏离

	95
	
	纯水存储，有效容积≥20L，可快速更换、免清洁，排水过程无空气引入，无须呼吸滤器。
	
	
	□响应
□偏离

	96
	
	系统消毒：配备独立消毒盒，可用于RO和UP系统的在线化学消毒，消毒过程独立界面、自动完成，红外线取水功能及脚踏开关取水功能。
	
	
	□响应
□偏离

	97
	超纯水机
	具备识别芯片，系统自动识别和记录耗材使用及更换记录。
	
	
	□响应
□偏离

	98
	
	触摸屏控制程序，人机界面的高端制水设备，并在制水过程中图形显示制水流程。
	
	
	□响应
□偏离

	99
	
	源水低水压自动保护及纯水高压自动保护。
	
	
	□响应
□偏离

	100
	
	工作电源220V/50Hz，电压波动率±10%。
	
	
	□响应
□偏离

	101
	
	工作条件：水温5-40℃。
	
	
	□响应
□偏离

	102
	
	超纯水制水量≥20L/H。
	
	
	□响应
□偏离

	103
	
	反渗透膜出水水质＜1μs/cm在线监测。
	
	
	□响应
□偏离

	104
	
	出水水质18.25（MΩ.cm）在线监测。
	
	
	□响应
□偏离

	105
	
	据备有实时TOC在线监测范围（1-999ppb)。
	
	
	□响应
□偏离

	106
	
	漏水报警(超纯水机有漏水时设备自动关闭进水总阀门、同时关闭总电源，机器能自动停）。
	
	
	□响应
□偏离

	107
	超纯水机
	双波长紫外线杀菌装置，有效长:UV-185/254nm。
	
	
	□响应
□偏离

	108
	
	技术参数要求：微生物含量＜0.01cfu/ml，总有机碳（TOC）≤1ppb，热源含量(内毒素）＜0.001Eu/ml ，可容性硅[以(SiO₂‌)计，㎎/L]﹤0.01，微颗粒物＜0.01个/ml ，吸光度（254nm,1cm光程：≤0.001），可氧化物质[以（0）计，㎎/L]: ≤0.01，

RN ases ＜ 0.01ng/ml ，DN ases ＜ 4pg/ml ，铁（Fe)＜0.005  ，铜（Cu)＜0.005，钾（K）＜0.02 ，铝（Al)＜0.005 ，锌（Zn）＜0.02，铬（Cr）＜0.005，钠 (Na)＜0.01，氯（Cl)＜0.01ppb，亚硝酸根(NO2－)＜0.02ppb，硝酸根(NO3－)＜0.02ppb，

硫酸根(SO42－)＜0.01ppb。
	
	
	□响应
□偏离

	

	109
	便携式离心机（2台）
	设备用途：适用于地表水（江河湖泊等）环境质量中总磷的现场检测，满足中国环境监测总站发布的HJ 91.2—2022《地表水环境质量监测技术规范》文件要求（最大转速≥2000r/min，单次离心水样≥1L）。
	
	
	□响应
□偏离

	110
	
	配置要求：数量2台，主机、离心瓶、电源输入线、移动拉杆箱及随机附件等。
	
	
	□响应
□偏离

	111
	便携式离心机（2台）
	采用大功率无刷电机驱动，触摸屏控制，内置大容量锂电池，无需另配电源，方便长时间户外使用。
	
	
	□响应
□偏离

	112
	
	体积小巧，重量轻，携带便捷(≤16kg)。
	
	
	□响应
□偏离

	113
	
	内置大容量锂电池，满电状态可长时间工作 

 (≥8h)。
	
	
	□响应
□偏离

	114
	
	304不锈钢内腔，安全耐腐蚀，易清洗。
	
	
	□响应
□偏离

	115
	
	液晶触控操作屏，操作简单，显示清晰。
	
	
	□响应
□偏离

	116
	
	RPM/RCF自动换算，无需计算。
	
	
	□响应
□偏离

	117
	
	点按+滑动双调节模式，离心力、转速设置便捷。
	
	
	□响应
□偏离

	118
	
	最高转速：3000r/min,最大容量：1L,最大离心力：1400g。
	
	
	□响应
□偏离

	119
	
	定时范围：1s-99min。
	
	
	□响应
□偏离

	120
	
	转速精度：±10rpm；整机噪音：≤55dB。
	
	
	□响应
□偏离

	

	121
	全自动压力蒸汽灭菌器
	设备用途：用于总磷、总氮等实验的水样消解。
	
	
	□响应
□偏离

	122
	
	配置要求：全自动压力蒸汽灭菌器、304 不锈钢灭菌篮2个、硅胶密封垫圈、排水 / 排气连接管路、压力表、温度传感器、冷却水桶组件及随机附件等。
	
	
	□响应
□偏离

	123
	
	简单压力容器，不用办理特种设备使用登记证，操作人员无需持证上岗。
	
	
	□响应
□偏离

	124
	
	有效容积60L，锅体材质304 不锈钢，壁厚≥2.0mm。
	
	
	□响应
□偏离

	125
	
	外壳耐高温工程塑料 + 不锈钢复合外壳。
	
	
	□响应
□偏离

	126
	
	额定灭菌温度121℃、126℃、134℃三档一键可选，支持自定义温度。
	
	
	□响应
□偏离

	127
	
	移动结构：底部万向脚轮，带刹车。
	
	
	□响应
□偏离

	128
	
	锅盖密封：双螺杆旋压锁紧结构，自胀式硅胶密封圈，带压力联锁；腔内有压力时无法开盖，防误操作。
	
	
	□响应
□偏离

	129
	
	加热系统：内置不锈钢电加热管，水位防干烧保护；仅允许蒸馏水 / 纯净水加热。
	
	
	□响应
□偏离

	130
	全自动压力蒸汽灭菌器
	冷却系统：标配内置风冷快速冷却风扇，灭菌完成强制降温，大幅缩短开盖等待时间。
	
	
	□响应
□偏离

	131
	
	排气系统：三级排气模式（全排 / 微排 / 不排），固体、液体培养基分开适配；自动脉动排冷空气，蒸汽内排无外喷。
	
	
	□响应
□偏离

	132
	
	操控面板：LCD 液晶图文显示屏，全程温度 / 压力 / 时间动态显示，支持温度偏差校准。
	
	
	□响应
□偏离

	133
	
	拓展接口：自带灭菌验证接口，可选配微型打印机，实时存储 / 打印灭菌曲线数据。
	
	
	□响应
□偏离

	134
	
	多模式一键程序：固体器械、敷料、液体培养基、快速灭菌自定义模式。
	
	
	□响应
□偏离

	135
	
	灭菌时间自由预置，支持预约延时启动。
	
	
	□响应
□偏离

	136
	
	故障自诊断：缺水、超温、传感器异常自动识别并弹窗提示。
	
	
	□响应
□偏离

	137
	
	记忆功能：保存上一次灭菌参数，重复实验一键复用。
	
	
	□响应
□偏离

	138
	
	 设计使用年限≥10年。
	
	
	□响应
□偏离

	139
	
	电源规格220V/50Hz。
	
	
	□响应
□偏离

	140
	冰箱（2台）
	设备用途：用于药品或者地表水、污染源水样保存。
	
	
	□响应
□偏离

	141
	
	配置要求：数量2台，冰箱主机、金属网格层架 、原厂门锁钥匙 、数据导出 U 盘接口（自备 U 盘即可导出）、安装说明书、GSP 验收资料、保修卡、调平支撑脚及随机附件等。
	
	
	□响应
□偏离

	142
	
	有效容积≥295L，电源220V/50Hz。
	
	
	□响应
□偏离

	143
	
	门体结构：单层单门，双层中空钢化玻璃门，带安全门锁。
	
	
	□响应
□偏离

	144
	
	内胆材质：环保预涂钢板，耐腐蚀易清洁。
	
	
	□响应
□偏离

	145
	
	制冷管路：全纯铜冷凝管路，制冷方式：风冷无霜，全域循环风道，温度均匀。
	
	
	□响应
□偏离

	146
	
	层架5 层，可调节金属网格置物架。
	
	
	□响应
□偏离

	147
	
	双模式一键切换，冷藏模式：2℃～8℃，阴凉模式：8℃～20℃。
	
	
	□响应
□偏离

	148
	
	湿度管控：35%～75% RH，内置恒湿系统，自动除湿 / 加湿。
	
	
	□响应
□偏离

	149
	冰箱（2台）
	显示精度：温度 0.1℃、湿度 0.1% RH，大屏双数字实时显示温湿度。
	
	
	□响应
□偏离

	150
	
	控温均匀度：箱内温差≤±3℃，带低温环境温度补偿功能。
	
	
	□响应
□偏离

	151
	
	内置存储芯片，支持 U 盘导出全程温湿度记录，满足药监 GSP 检查追溯要求。
	
	
	□响应
□偏离

	152
	
	多重声光报警系统： 超温 / 低温报警（超出设定区间声光提醒），湿度过高 / 过低报警，开门超时报警，传感器故障、断电断电记忆报警。
	
	
	□响应
□偏离

	153
	
	安全配置：机械防盗门锁；断电后温湿度数据自动保存不丢失。
	
	
	□响应
□偏离

	154
	
	微电脑智能温控面板，按键锁定防误操作，参数一键设定保存。
	
	
	□响应
□偏离

	155
	
	专用低噪医用压缩机，节能静音，稳定长效运行；内置静音循环风机，风冷无霜，无结冰、无积水，箱内温度无死角；底部百叶窗散热风道，散热效率高，环境适应性强；可拆卸磁吸保温门封，密封性好，减少冷量流失。
	
	
	□响应
□偏离

	

	156
	空调（2台）
	设备用途：用于实验室环境温度控制。
	
	
	□响应
□偏离

	157
	
	配置要求：数量2台，空调主机和外机、室内外机连接铜管 、原装遥控器、安装挂板、膨胀螺丝、扎带全套安装辅件及随机附件等。
	
	
	□响应
□偏离

	158
	
	空调类型：壁挂式挂机。
	
	
	□响应
□偏离

	159
	
	匹数：≥ 1.5 匹，电源规格：220V/50Hz。 
	
	
	□响应
□偏离

	160
	
	冷暖类型：冷暖变频，带 PTC 电辅热，制冷剂：环保冷媒。
	
	
	□响应
□偏离

	161
	
	新一级能效，搭载 AI 省电芯片，具备一键省电模式。
	
	
	□响应
□偏离

	162
	
	额定制冷量：≥3500W，额定制热量：≥5400W。
	
	
	□响应
□偏离

	163
	
	室内机噪音：≤40dB (A)，室外机运行噪音：≤50dB (A)。
	
	
	□响应
□偏离

	164
	
	压缩机：2.0 大排量变频压缩机，运行耐受温度 - 35℃～65℃。
	
	
	□响应
□偏离

	165
	
	换热器 室内：双排加长蒸发器，室外机：双排纯铜冷凝器，配电子膨胀阀精准控流。
	
	
	□响应
□偏离

	166
	空调（2台）
	送风结构：四维立体送风，支持上下 + 左右广角扫风；一键防直吹模式。
	
	
	□响应
□偏离

	167
	
	自清洁：内机蒸发器深度自清洁 + 外机反转除尘双重智清洁。
	
	
	□响应
□偏离

	168
	
	智能互联：APP 远程控制，OTA 在线升级程序。
	
	
	□响应
□偏离

	169
	
	模式功能：一键省电、防直吹、睡眠模式、高温强冷、低温启动制热。
	
	
	□响应
□偏离

	170
	
	运行保护：宽电压启动、高低温自适应、过载停机保护。
	
	
	□响应
□偏离

	171
	
	操控方式：红外遥控器 + 机身数显面板双重控制。
	
	
	□响应
□偏离

	

	172
	青岛崂应3012H-D传感器（1套）
	O2传感器（0～25）%、SO2传感器(0～5700)mg/m3、CO传感器(0～5000)mg/m3、NO传感器(0～5000)mg/m3
、NO2传感器(0～200)mg/m3；干扰测试报告一份。
	
	
	□响应
□偏离

	173
	青岛崂应 2030型中流量智能TSP采样器配件
	PM2.5采样头4个，PM10采样头1个，TSP采样头1个。
	
	
	□响应
□偏离

	174
	雷磁DZB-712便携式多参数分析仪探头
	雷磁E-301-QCpH三复合电极2个，雷磁DJS-1VTC电导电极2个，雷磁DO-958-Q 溶解氧电极2个。
	
	
	□响应
□偏离

	175
	石墨管
	热解涂层石墨管或平台石墨管1盒，适配赛默飞ICE3500原子吸收光谱仪。
	
	
	□响应
□偏离

	176
	空心阴极灯
	铁、锰、锌、铜、铅、镉、铬各一支，适配赛默飞ICE3500原子吸收光谱仪。
	
	
	□响应
□偏离

	

	177
	售后服务
	技术服务条款：

质保期自安装调试验收完成后3年。在质保期内所有服务及配件更换费用由供应方自理。

2、自安装调试起连续3年供应方提供仪器检定校准服务、耗材更换服务。
3、供应方在福建省内有常驻售后工程师。供应方在接到用户要求对仪器维修通知， 应在4小时给予答复，48小时内到达买方用户现场进行维修服务。
	
	
	□响应
□偏离


1

